丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(胶体金法)说明书

【产品名称】

通用名：丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(胶体金法)

英文名：Diagnostic kit for Antibody to Hepatitis C Virus (Colloidal Gold)

【包装、规格】铝箔袋密封包装，每袋1人份。

【预期用途】定性检测人血清（或血浆）中的丙型肝炎病毒抗体，用于临床辅助诊断。本试剂盒在临床诊断中作为丙型肝炎病毒感染的辅助诊断方法，具有快速、简便、准确等特点。对于HCV感染者的辅助诊断、献血员筛查、临床快速检测等都具有重要应用价值，可应用于血站系统、临床系统、防疫站监控及科研等领域。

丙型肝炎呈全球性流行，感染率约3%，每年新发丙肝约3.5万例。我国人群丙肝抗体阳性率3.2%，目前约4000万丙肝病毒感染者，感染率随年龄增长而上升。丙型肝炎其发生的机制，目前尚不明确。但实验研究表明：丙型肝炎的肝脏病变部位有多数单核细胞浸润，发生炎症和坏死，这和HBV引起的肝脏病变相似。主要由病毒诱发人体免疫反应导致对肝细胞的免疫损伤。同时，感染HCV后，也和HBV感染一样容易发生慢性肝炎、肝硬化和肝癌。据统计未经治疗的丙肝慢性化率为50%～85%；感染后20年，一般人群肝硬化发生率10%～20%，儿童和年轻女性2%～4%，中年输血感染者20%～30%；感染30年后，肝癌发生率1%～5%。HCV抗体呈阳性是HCV感染的标志，慢性丙肝患者也能够测到抗-HCV，但急、慢性感染者中抗-HCV有所不同。急性患者多为IgM型，慢性患者多为IgG型，所以，抗-HCV IgG的检测对于献血者的筛选具有重要意义。但是抗-HCV阴性者也并不能完全排除HCV感染，因为抗体并非是检测HCV的直接指标[1]。

【检验原理】

丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（胶体金法）采用双抗原夹心法及胶体金免疫层析技术原理，在聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记丙型肝炎病毒重组抗原和鼠单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被丙型肝炎病毒重组抗原和抗鼠IgG抗体。检测阳性样本时，血清（或血浆）样本中丙型肝炎病毒抗体与胶体金中的丙型肝炎病毒重组抗原结合形成复合物，由于层析作用复合物沿纸条向前移动，经过检测线时与预包被的丙型肝炎病毒重组抗原结合形成“Au- HCV Ag- HCV Ab- HCV Ag”夹心物，从而在检测线处显示紫红色条带，游离金标鼠单抗则于质控对照线处与抗鼠IgG抗体结合，从而在质控线处显示紫红色条带。阴性标本则仅在质控对照线处显示紫红色条带。

【主要组成成份】

| 规格型号 | 组份名称 | 数量 | 主要生化组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条型 | HCV胶体金法试纸条 | 1条 | 聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记HCV重组抗原和鼠单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被HCV重组抗原和抗鼠IgG抗体。 |
|  | 说明书 | 1份 | 60g纸印制 |
|  | 干燥剂 | 1个 | 硅胶 |
|  | HCV稀释液 | 1瓶 | 酪蛋白、Tris、氯化钠、Tween-20、Triton-100 |
| 卡型 | HCV胶体金法试纸卡 | 1卡 | 聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记HCV重组抗原和鼠单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被HCV重组抗原和抗鼠IgG抗体。 |
|  | 说明书 | 1份 | 60g纸印制 |
|  | 干燥剂 | 1个 | 硅胶 |
|  | 一次性吸管 | 1个 | 高压聚乙烯 |
|  | HCV稀释液 | 1瓶 | 酪蛋白、Tris、氯化钠、Tween-20、Triton-100 |

【储存条件及有效期】

2-30℃避光干燥保存，不得冻存。产品自生产之日起有效期为24个月。

【样本要求】

1、在无菌条件下采集静脉血样本，尽快分离血清或血浆以避免溶血。

2、检测时应尽量使用新鲜标本。如标本不能及时检测，可在2-8℃冷藏7天。长期保存需冷冻于-20℃，反复冻融次数不超过3次。

3、常规的0.2mg/ml肝素和150mmol/L 的EDTA-2Na及0.25%枸橼酸钠抗凝剂不影响检测结果。

4、溶血标本不适于本试剂。

5、在标本中加入0.1%NaN3不影响结果。

【检验方法】

在进行测试前必须先完整阅读使用说明书。

条型（见图一）：

1、将待测的样本从储存条件下取出，平衡至室温并编号。

2、从包装盒中取出试纸条包装，打开铝箔包装袋，取出试纸条将其平放于台面上。用一次性塑料吸管滴加1滴血清/血浆样本于试纸条指示箭头下端的加样处。

3、3～5秒后再往加样处滴加2滴HCV稀释液。

4、阳性标本可在1～15分钟内检出，建议15分钟时再最终观察并记录实验结果， 20分钟后显示的结果无临床意义。

卡型（见图二）：

1、将待测样本从储存条件下取出，平衡至室温并编号。                                  图一

2、从包装盒中取出试纸卡包装，打开铝箔包装袋，取出试纸卡并平置于台面上。

3、用一次性塑料吸管吸取血清或血浆，并滴加1滴待测样本到试纸卡的加样孔内。3～5秒后再往加样孔内滴加2滴HCV稀释液。

4、阳性标本可在1～15分钟内检出，建议15分钟时再最终观察并记录实验结果， 20分钟后显示的结果无临床意义。

【结果判定】

阳性：试纸条/试纸卡在检测线和质控对照线处出现两条紫红色条带。阳性结果表明：标本中含有丙型肝炎病毒抗体。

阴性：试纸条/试纸卡只在质控对照线处出现一条紫红色条带。阴性结果表明：标本中检测不出丙型肝炎病毒抗体。

失效：质控对照线未出现紫红色条带，表明不正确操作过程或试剂盒失效。在此情况下应再次仔细阅读说明书，并用新的试纸条/试纸卡重新检测。如仍存在问题，应立即停止使用该批号产品，并与当地供货商联系。

【检验结果的解释】

1、质控对照线处出现紫红色条带是作为试纸条/试纸卡内在控制的标准，以确定是否使用了正确的操作步骤和得到正确的测试结果。

2、检测不同标本时，检测线处的紫红色条带可呈现颜色深浅的现象，这是由于丙型肝炎病毒抗体浓度高低不同的原因。但是在规定时间内，不论该色带颜色深浅，即使只有非常弱的色带也应判定为阳性结果。

【检验方法的局限性】

本法为临床辅助诊断产品，任何检测阳性的样本都应用其它方法（如EIA或RIBA）进行进一步的确认，检测结果为阴性的样本一般无需确认。

【产品性能指标】

符合《丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（胶体金法）注册产品标准》要求。

- 阴性参考品符合率：用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，15分钟判断结果，20份阴性参考品检测符合率（-/-）≥19/20。

- 阳性参考品符合率：用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，15分钟判断结果，20份阳性参考品检测符合率（+/+）≥19/20。

3、 最低检出量：用丙型肝炎病毒抗体快速检测试剂国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，15分钟内观察结果，最低检出量L1：≥1：8；L2：≥1：64。

- 重复性：以国家精密性参考品平行测定（n=10），，全都阳性，且都抗HCV强度一致。

5、 经对高血脂、高胆固醇、类风湿因子、HAV-IgM阳性、HBsAg阳性、TP抗体阳性、HIV抗体阳性、戊肝抗体阳性等样本的检测，尚未发现上述样本有交叉反应的现象。

【说明及注意事项】

1、本试纸条/试纸卡仅用于体外诊断试验。适用于测试人血清或血浆标本，其它体液和样品可能得不到准确的结果。

2、实验环境应避风、避免在过高温度、过高湿度或过于干燥的环境中进行实验。

3、打开包装后的试纸条/试纸卡应尽快进行实验，避免放置于空气中过长时间，导致受潮失效。

4、试剂盒可在室温下保存，谨防受潮。低温下保存的试剂盒应平衡至室温后方可使用。

5、按传染病实验室检查规程操作。

6、任何一种测试都不能绝对保证样品中没有低浓度的Anti-HCV存在，所以检测结果为阴性的样本仍不能排除丙型肝炎病毒感染的可能。

7、本法为初筛产品，任何测定为阳性结果都应用其它方法进一步确认。

8、实验证实，甲肝、乙肝、HIV、梅毒、戊肝、类风湿因子等各种类型的标本不会对结果产生干扰。

9、大量标本进行试验时，请作好标记，以免混淆。

10、本试纸条/试纸卡仅用于一次性体外诊断，同一试纸条/卡不得重复使用。切忌冷冻或在已过有效期后使用。

【参考文献】

# 1、朱丰村,奚经巧.HCV检测技术的研究进展[J].实验与检验医学, 2008, 26(2): 162-165

2、《传染病学》，主编程明亮、陈永平，科学出版社。

3、《体外诊断试剂说明书编写指导原则》，国食药监械[2007]240号。

【生产企业】

企业名称：南通市伊士生物技术有限责任公司

企业地址：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1692号15号厂房A座

电话号码：0513-85920700（总机）               传真号码：0513-85327140

服务热线：0513-85328020      13390988885      邮编：226010      网址：http:// www. egens-bio.cn

【医疗器械生产企业许可证编号】苏食药监械生产许 2004-0108号

【医疗器械注册证书编号】国食药监械(准)字2012第3400275号

【产品标准编号】YZB/国0466-2012

【说明书批准日期及修改日期】2012年3月14日