梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(胶体金法)使用说明书

【产品名称】

通用名：梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(胶体金法)

英文名：Diagnostic kit for Antibody to Treponema Pallidum (Colloidal Gold)

【包装、规格】铝箔袋密封包装，每袋1人份。

【预期用途】定性检测人血清（或血浆）中的梅毒螺旋体（TP）抗体，用于临床辅助诊断。本试剂具有快速、简便、准确等特点，对于TP感染者的辅助诊断、献血员筛查、临床快速检测等都具有重要应用价值，可应用于血站系统、临床系统、防疫站监控及科研等领域。

梅毒是一种全球分布的性传播疾病,几乎可以侵犯全身各器官、系统。严重危害患者的身心健康。据世界卫生组织报道每年大约有1200万新增梅毒患者,其中发展中国家占90 %以上。近年来，中国发病率呈逐年增加的趋势。表现出如下特点:由沿海开放城市向内陆城市再向农村地区蔓延的地区趋势，不同地区梅毒发病率和增长速度相差较大；发病人数中以中、小学文化程度为主，工人、无业、个体者为多；发病年龄主要集中在20～40 岁;随着梅毒的流行,男女病例数的比例越来越小，接近1；传染来源以非婚性接触为主[1]。人体感染梅毒螺旋体后，可产生多种抗体，主要有IgM、IgG类两种特异性抗螺旋体抗体；另一类非特异性抗体又称反应素，是由螺旋体破坏的组织细胞所释放的类脂样物质以及螺旋体自身的类脂和脂蛋白刺激机体产生的IgM、IgG类抗体；这些可通过梅毒的血清学试验进行梅毒的辅助诊断[2]。梅毒的实验室检测方法主要有病原体检查、血清学试验(包括梅毒螺旋体非特异性抗体血清学试验有性病研究实验室(VDRL)玻片试验、不加热血清反应素试验(USR) 、甲苯胺红不加热血清反应素试验(TRUST) 和快速血浆反应素环状卡片试验(RPR)和梅毒螺旋体特异性抗体血清学试验有荧光密螺旋体抗体吸收试验( FTA-ABS) 、梅毒螺旋体血细胞凝集试验(TPHA) 、梅毒螺旋体明胶凝集试验(TPPA) 、梅毒螺旋体酶联免疫吸附试验(TP-ELISA) 、胶体金免疫层析法(GICA) 、梅毒螺旋体免疫印迹试验(WIT) [3]。

【检验原理】

梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（胶体金法）采用高度特异性的抗原抗体反应及胶体金免疫层析技术，在聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记梅毒螺旋体重组抗原和兔单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被梅毒螺旋体重组抗原和抗兔IgG抗体。检测阳性样本时，血清（或血浆）样本中梅毒螺旋体抗体与胶体金中的梅毒螺旋体重组抗原结合形成复合物，由于层析作用复合物沿纸条向前移动，经过检测线时与预包被的梅毒螺旋体重组抗原结合形成“Au-TP Ag- TP Ab- TP Ag”夹心物，从而在检测线处显示紫红色条带，游离金标兔单抗则于质控对照线处与抗兔IgG抗体结合，从而在质控线处显示紫红色条带。阴性标本则仅在质控对照线处显示紫红色条带。

【主要组成成份】

| 规格型号 | 组份名称 | 数量 | 主要生化组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条型 | TP胶体金法 试纸条 | 1条 | 聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记TP重组抗原和兔单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被TP重组抗原和抗兔IgG抗体。 |
|  | 说明书 | 1份 | 60g纸印制 |
|  | 干燥剂 | 1个 | 硅胶 |
| 卡型 | TP胶体金法 试纸卡 | 1卡 | 聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记TP重组抗原和兔单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被TP重组抗原和抗兔IgG抗体。 |
|  | 说明书 | 1份 | 60g纸印制 |
|  | 干燥剂 | 1个 | 硅胶 |
|  | 一次性吸管 | 1个 | 高压聚乙烯 |

【储存条件及有效期】

2-30℃避光干燥保存，不得冻存。产品自生产之日起有效期为24个月。

【样本要求】

1、在无菌条件下采集静脉血样本，尽快分离血清或血浆以避免溶血。

2、检测时应尽量使用新鲜标本。如标本不能及时检测，可在2-8℃冷藏7天。长期保存需冷冻于-20℃，反复冻融次数不超过3次。

3、常规的0.2mg/ml肝素和150mmol/L 的EDTA-2Na及0.25%枸橼酸钠抗凝剂不影响检测结果。

4、溶血标本不适于本试剂。

5、在标本中加入0.1%NaN3不影响检测结果。

【检验方法】

在进行测试前必须先完整阅读使用说明书。

条型（见图一）：

1、将待测的样本从储存条件下取出，平衡至室温并编号。

2、从包装盒中取出试纸条包装，打开铝箔包装袋，取出试纸条将其插入血清或血浆样本中8-10秒（样本液面勿超过试纸条MAX指示线），取出平放于台面上。

3、阳性标本可在1～15分钟内检出，建议15分钟时再最终观察并记录实验结果， 20分钟后显示的结果无临床意义。

卡型（见图二）：

1、将待测样本从储存条件下取出，平衡至室温并编号。

2、从包装盒中取出试纸卡包装，打开铝箔包装袋，取出试纸卡并平置于台面上。

3、用一次性塑料吸管吸取血清或血浆2滴，加到试纸卡的加样孔内。

4、加样后，阳性标本可在1～15分钟内检出，建议15分钟时再最终观察并记录实验结果， 20分钟后显示的结果无临床意义。

【结果判定】

阳性：试纸条/试纸卡在检测线和质控对照线处出现两条紫红色条带。阳性结果表明：标本中含有梅毒螺旋体抗体。

阴性：试纸条/试纸卡只在质控对照线处出现一条紫红色条带。阴性结果表明：标本中检测不出梅毒螺旋体抗体。

失效：质控对照线未出现紫红色条带，表明不正确操作过程或试剂盒失效。在此情况下应再次仔细阅读说明书，并用新的试纸条/试纸卡重新检测。如仍存在问题，应立即停止使用该批号产品，并与当地供货商联系。

【检验结果的解释】

1、质控对照线处出现紫红色条带是作为试纸条/试纸卡内在控制的标准，以确定是否使用了正确的操作步骤和得到正确的测试结果。

2、检测不同标本时，检测线处的紫红色条带可呈现颜色深浅的现象，这是由于梅毒螺旋体抗体浓度高低不同的原因。但是在规定时间内，不论该色带颜色深浅，即使只有非常弱的色带也应判定为阳性结果。

【检验方法的局限性】

本法为临床辅助诊断产品，任何检测阳性的样本都应用其它方法（如EIA）进行进一步的确认，检测结果为阴性的样本一般无需确认。

【产品性能指标】

1、符合《梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（胶体金法）注册产品标准》要求。

2、经对高血脂、高胆固醇、类风湿因子、HAV-IgM阳性、HBsAg阳性、HCV阳性、艾滋阳性、戊肝阳性等样本的检测，尚未发现上述样本有交叉反应的现象。

【说明及注意事项】

1、本试纸条/试纸卡仅用于体外诊断试验。适用于测试人血清或血浆标本，其它体液和样品可能得不到准确的结果。

2、实验环境应避风、避免在过高温度、过高湿度或过于干燥的环境中进行实验。

3、打开包装后的试纸条/试纸卡应尽快进行实验，避免放置于空气中过长时间，导致受潮失效。

4、试剂盒可在室温下保存，谨防受潮。低温下保存的试剂盒应平衡至室温后方可使用。

5、按传染病实验室检查规程操作。

6、任何一种测试都不能绝对保证样品中没有低浓度的Anti-TP存在，所以检测结果为阴性的样本仍不能排除梅毒螺旋体感染的可能。

7、本法为初筛产品，任何测定为阳性结果都应用其它方法进一步确认。

8、实验证实，甲肝、乙肝、HIV、丙肝、戊肝、类风湿因子等各种类型的标本不会对结果产生干扰。

9、大量标本进行试验时，请作好标记，以免混淆。

10、本试纸条/试纸卡仅用于一次性体外诊断，同一试纸条/卡不得重复使用。切忌冷冻或在已过有效期后使用。

【参考文献】

[1] 程玉萍.梅毒研究近况.医学综述，2007，13（9）：1470-1472

[2] 刘红杏，牛淑芳.梅毒螺旋体检测的实验研究进展.中国热带医学.2008，8（6）：1043-1045

[3] 欧春怡，苗岩.梅毒螺旋体的实验室检测技术及临床应用.黑龙江医学，2009，33（6）：451-453

[4]《生物制品及其原辅材料质量标准控制实用手册》第三卷，民族音像出版社，缪勇、臧广州主编

[5]《体外诊断试剂说明书编写指导原则》，国食药监械[2007]240号。

【生产企业】

企业名称：南通市伊士生物技术有限责任公司

企业地址：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1692号15号厂房A座

电话号码：0513-85920700（总机）               传真号码：0513-85327140

服务热线：0513-85328020      13390988885      邮编：226010      网址：http:// www. egens-bio.cn

【医疗器械生产企业许可证编号】苏食药监械生产许 2004-0108号

【医疗器械注册证书编号】国食药监械(准)字2011第3401615号

【产品标准编号】YZB/国4607-2011

【说明书批准日期及修改日期】2011年12月29日