人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体诊断试剂盒(胶体金法)

使用说明书

【产品名称】

通用名：人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体诊断试剂盒(胶体金法)

英文名：Diagnostic kit for Antibody to Human Immunodeficiency Virus (Colloidal Gold)

【包装、规格】铝箔袋密封包装，每袋一人份。

【预期用途】 定性检测人血清（或血浆）中的人类免疫缺陷病毒抗体，用于临床辅助诊断。获得性免疫缺陷综合征 (acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)是由人免疫缺陷病毒 (human immunodeficiency virus, HIV)感染所致的以循环 CD4 T细胞显著下降、机会感染及恶性疾病为特征的继发性免疫缺陷综合征（简称艾滋病）。据估计, 截止2004年底, 全球有 3940万人感染 HIV, 仅 2004年, 超过310万人死于 AIDS, 其中包括 50万小于15岁的儿童。

艾滋病是高度依赖病原学诊断的传染病,因为无论是在感染早期或发病期,还是在较长的潜伏期,都只有通过病原学检验,找出其病原体-人免疫缺陷病毒(HIV)存在的证据,才能做出 HIV感染或艾滋病的诊断。HIV检验要求绝对准确可靠,无论是假阳性还是假阴性都将造成十分严重的后果。因此 ,10多年来 ,艾滋病病原学诊断技术迅速发展 ,主要包括 HIV病毒分离、HIV病毒载量测定、HIV核酸检测 ,以及检测病毒抗原(p24 抗原)和检测病毒特异性抗体。其中抗体检测方法是常规使用的 HIV病原学诊断方法 ,其他方法主要用于特殊情况 (如“窗口期”检测、婴儿诊断等)的检测,或作为判断预后和指导治疗用药的依据(如病毒载量的测定)。

【检验原理】

人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体诊断试剂盒（胶体金法）采用高度特异性的抗原抗体反应及胶体金免疫层析技术，在聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记HIV1/2重组抗原和兔单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被HIV1/2重组抗原和抗兔IgG抗体。检测阳性样本时，血清（或血浆）样本中人类免疫缺陷病毒抗体与胶体金中的HIV1/2重组抗原结合形成复合物，由于层析作用复合物沿纸条向前移动，经过检测线时与预包被的HIV1/2重组抗原结合形成“Au- HIV Ag- HIV Ab- HIV Ag”夹心物，从而在检测线处显示紫红色条带；游离金标兔单抗则于质控对照线处与抗兔IgG抗体结合，从而在质控线处显示紫红色条带。阴性标本则仅在质控对照线处显示紫红色条带。

【主要组成成份】

| 规格型号 | 组份名称 | 数量 | 主要生化组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条型 | HIV胶体金法试纸条 | 1条 | 聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记HIV1/2重组抗原和兔单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被HIV1/2重组抗原和抗兔IgG抗体。 |
|  | 说明书 | 1份 | 60g纸印制 |
|  | 干燥剂 | 1个 | 硅胶 |
| 卡型 | HIV胶体金法试纸卡 | 1卡 | 聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记HIV1/2重组抗原和兔单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被HIV1/2重组抗原和抗兔IgG抗体。 |
|  | 说明书 | 1份 | 60g纸印制 |
|  | 干燥剂 | 1个 | 硅胶 |
|  | 一次性吸管 | 1个 | 高压聚乙烯 |

【储存条件及有效期】

2-30℃避光干燥保存，不得冻存。产品自生产之日起有效期为24个月。

【样本要求】

1、在无菌条件下采集静脉血样本，尽快分离血清或血浆以避免溶血。

2、检测时应尽量使用新鲜标本。如标本不能及时检测，可在2-8℃冷藏7天。长期保存需冷冻于-20℃，反复冻融次数不超过3次。

3、常规的0.2mg/ml肝素和150mmol/L 的EDTA-2Na及0.25%枸橼酸钠抗凝剂不影响检测结果。

4、溶血标本不适于本试剂。

5、在标本中加入0.1%NaN3防腐剂不影响结果。

【检验方法】

在进行测试前必须先完整阅读使用说明书。

条型（见图一）：

1、将待测的样本从储存条件下取出，平衡至室温并编号。

2、从包装盒中取出试纸条包装，打开铝箔包装袋，取出试纸条将其插入血清或血浆样本中8-10秒（样本液面勿超过试纸条MAX指示线），取出平放于台面上。

3、阳性标本可在1～15分钟内检出，建议15分钟时再最终观察并记录实验结果，20分钟后显示的结果无临床意义。

卡型（见图二）：

1、将待测样本从储存条件下取出，平衡至室温并编号。

2、从包装盒中取出试纸卡包装，打开铝箔包装袋，取出试纸卡并平置于台面上。

3、用一次性塑料吸管吸取血清或血浆2滴，加到试纸卡的加样孔内。

4、加样后，阳性标本可在1～15分钟内检出，建议15分钟时再最终观察并记录实验结果，20分钟后显示的结果无临床意义。

【结果判定】

阳性：试纸条/试纸卡在检测线和质控对照线处出现两条紫红色条带。阳性结果表明：标本中含有人类免疫缺陷病毒抗体。

阴性：试纸条/试纸卡只在质控对照线处出现一条紫红色条带。阴性结果表明：标本中检测不出人类免疫缺陷病毒抗体。

失效：质控对照线未出现紫红色条带，表明不正确操作过程或试剂盒失效。在此情况下应再次仔细阅读说明书，并用新的试纸条/试纸卡重新检测。如仍存在问题，应立即停止使用该批号产品，并与当地供货商联系。

【检验结果的解释】

1、质控对照线处出现紫红色条带是作为试纸条/试纸卡内在控制的标准，以确定是否使用了正确的操作步骤和得到正确的测试结果。

2、检测不同标本时，检测线处的紫红色条带可呈现颜色深浅的现象，这是由于人类免疫缺陷病毒抗体浓度高低不同的原因。但是在规定时间内，不论该色带颜色深浅，即使只有非常弱的色带也应判定为阳性结果。

【检验方法的局限性】

本法为临床辅助诊断产品，任何检测阳性的样本都应用免疫印迹法（WB）进行确认或者送当地疾病预防控制中心确认。

【产品性能指标】

符合《人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体诊断试剂盒（胶体金法）注册产品标准》要求。

- 阴性参考品符合率：用国家参比品20份阴性血清测定，检测符合率（-/-）≥18/20。

- 阳性参考品符合率：用国家参比品18份HIV-1型抗体阳性参考品检测，全部为阳性反应（18/18）且P12≥P11；用国家参比品2份HIV-2型抗体阳性参考品检测，全部为阳性反应（2/2）。

- 最低检出量：用国家最低检出量参比品进行检测，阳性反应不少于1份且基质血清S1为阴性反应。

- 精密性：用国家参比品进行检测，2份全部为阳性反应且反应色度均一。

- 经对高胆固醇、类风湿因子、HAV-IgM阳性、HBsAg阳性、HCV阳性、梅毒阳性、戊肝阳性等样本的检测，尚未发现上述样本有交叉反应的现象。

【注意事项】

1、本试纸条/试纸卡仅用于体外诊断试验。适用于测试人血清或血浆标本，其它体液和样品可能得不到准确的结果。

2、实验环境应避风、避免在过高温度、过高湿度或过于干燥的环境中进行实验。

3、打开包装后的试纸条/试纸卡应尽快进行实验，避免放置于空气中过长时间，导致受潮失效。

4、试剂盒可在室温下保存，谨防受潮。低温下保存的试剂盒应平衡至室温后方可使用。

5、按传染病实验室检查规程操作。

6、任何一种测试都不能绝对保证样品中没有低浓度的Anti-HIV存在，所以检测结果为阴性的样本仍不能排除人类免疫缺陷病毒感染的可能。

7、本法为初筛产品，任何测定为阳性结果都应用其它方法进一步确认。

8、实验证实，甲肝、乙肝、丙肝、梅毒、戊肝、类风湿因子等各种类型的标本不会对结果产生干扰。

9、大量标本进行试验时，请作好标记，以免混淆。

10、本试纸条/试纸卡仅用于一次性体外诊断，同一试纸条/卡不得重复使用。切忌冷冻或在已过有效期后使用。

【参考文献】

- 李莉平，康佳丽，夏薇. HIV致病机制的研究进展.细胞与分子免疫学杂志，2007，23（9）：886-888。

- 邢玉兰.艾滋病病原学诊断进展.中华检验医学杂志，2001，24（3）：188-189。

- 《艾滋病实验室检测技术与质量保证》，主编王佑春，科学出版社。

- 《体外诊断试剂说明书编写指导原则》，国食药监械[2007]240号。

【生产企业】

企业名称：南通市伊士生物技术有限责任公司

企业地址：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1692号15号厂房A座

电话号码：0513-85920700（总机）               传真号码：0513-85327140

服务热线：0513-85328020      13390988885      邮编：226010      网址：http:// www. egens-bio.cn

【医疗器械生产企业许可证编号】苏食药监械生产许 2004-0108号

【医疗器械注册证书编号】国食药监械(准)字2011第3401616号

【产品标准编号】YZB/国4641-2011

【说明书批准日期及修改日期】2011年12月29日