甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)

使用说明书

【产品名称】

通用名：甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)

英文名：Diagnostic kit for anti-HAV-HEV IgM (Colloidal Gold)

【包装规格】卡型：1人份/袋、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、50人份/盒

【预期用途】体外定性检测人血清（或血浆）中的甲型肝炎病毒和/或戊型肝炎病毒IgM抗体，用于临床辅助诊断。

甲型病毒性肝炎简称甲型肝炎（hepatitis A），是由小核糖核酸病毒科（picornaviridae）嗜肝病毒属（hepatovirus）的甲型肝炎病毒（hepatitis A virus，HAV）感染所致的急性传染病，经粪-口途径传播，多见于儿童和青少年，病程呈自限性，常无慢性感染。甲肝有7个基因型，但HAV只有一个血清型，因此仅有1个抗原抗体系统，感染后可产生IgM型和IgG型抗体。IgM抗体出现早，一般可持续8～12周，少数病例可延续6个月。IgG抗体可持续数年，是主要的保护性抗体。甲型病毒性肝炎感染方式主要有：（1）日常生活接触传播，（2）水源传播，（3）食物传播，此外，苍蝇和蟑螂也是传播本病的重要媒介。

戊型肝炎(戊肝，HE)是一种由戊型肝炎病毒（HEV）引起的急性传染性肝炎，主要经污染的水源传播，也可通过食物和日常生活接触，既往称肠道传播的非甲非乙型肝炎，常引起爆发或流行，但也可散发。病死率约0.5%～1.5%，稍高于甲肝，但孕妇戊肝的病死率可高达20%。我国是戊肝的高流行区之一，约占临床散发性肝炎病例的10%～20%。HEV有4个基因型，基因1型是亚洲和非洲发展中国家的流行株；基因2型分布在墨西哥和部分非洲国家；基因3型在全球广泛分布，并从除非洲之外的许多国家的散发急性肝炎患者体内检出；基因4型仅在亚洲国家的人体内检出。我国的HEV主要是基因1型，部分为基因4型。目前发现HEV只有1个血清型。

【检验原理】

甲型肝炎病毒IgM抗体检测试纸采用捕获法及胶体金免疫层析技术原理，在聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记HAV抗原和鼠单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被抗人IgM µ链单抗和抗鼠IgG抗体。检测阳性样本时，血清（或血浆）样本中甲型肝炎病毒IgM抗体与胶体金中的甲型肝炎病毒抗原结合形成复合物，由于层析作用复合物沿纸条向前移动，经过检测线时与预包被的抗人IgM µ链单抗结合形成“Au- HAV Ag- HAV IgM Ab- 抗人IgM Ab”夹心物，从而在检测线处显示紫红色条带，游离金标鼠单抗则于质控对照线处与抗鼠IgG抗体结合，从而在质控线处显示紫红色条带。阴性标本则仅在质控对照线处显示紫红色条带。

戊型肝炎病毒IgM抗体检测试纸采用捕获法及胶体金免疫层析技术原理，在聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记HEV抗原和鼠单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被抗人IgM µ链单抗和抗鼠IgG抗体。检测阳性样本时，血清（或血浆）样本中戊型肝炎病毒IgM抗体与胶体金中的戊型肝炎病毒抗原结合形成复合物，由于层析作用复合物沿纸条向前移动，经过检测线时与预包被的抗人IgM µ链单抗结合形成“Au- HEV Ag- HEV IgM Ab- 抗人IgM Ab”夹心物，从而在检测线处显示紫红色条带，游离金标鼠单抗则于质控对照线处与抗鼠IgG抗体结合，从而在质控线处显示紫红色条带。阴性标本则仅在质控对照线处显示紫红色条带。

【主要组成成份】

| 规格型号 | 组份名称 | 主要生化组成 |
| --- | --- | --- |
| 卡型 | HAV-HEV胶体金法 试纸卡 | 由甲型肝炎病毒IgM抗体试纸、戊型肝炎病毒IgM抗体试纸、塑料卡、干燥剂、吸管和铝箔袋组成。HAV试纸由塑料基片、胶体金垫、纤维素膜、上样垫、吸收垫构成。胶体金垫上预包被金标记HAV抗原和鼠单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被抗人IgM µ链单抗和抗鼠IgG抗体。 HEV试纸由塑料基片、胶体金垫、纤维素膜、上样垫、吸收垫构成。胶体金垫上预包被金标记HEV抗原和鼠单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被抗人IgM µ链单抗和抗鼠IgG抗体。 |
|  | 说明书 | 纸质印制 |
|  | 稀释液 | PH值为8.0，主要含Tris-Hcl缓冲液、防腐剂、络蛋白 |

【储存条件及有效期】

2-30℃避光干燥保存，不得冻存。产品自生产之日起有效期为24个月。开封后在65%以下湿度条件下可保存1小时，65%以上湿度条件下开封即用。

【样本要求】

1、在无菌条件下采集静脉血样本，尽快分离血清或血浆以避免溶血。

2、检测时应尽量使用新鲜标本。如标本不能及时检测，可在2-8℃冷藏7天。长期保存需冷冻于-20℃，反复冻融次数不超过3次。

3、常规的0.2mg/ml肝素和150mmol/L 的EDTA-2Na及2.5%枸橼酸钠抗凝剂不影响检测结果。

4、溶血标本不适用于本试剂。

5、在标本中加入0.1%NaN3不影响结果。

【检验方法】

在进行测试前必须先完整阅读使用说明书（见图一）：

1、将测试卡（不要打开铝箔袋）及待测的样本恢复至室温（20-30℃）。

2、将采集的血清或血浆样本用稀释液按1：100倍比例稀释（取2µl样本加入到198µl稀释液中，混匀）。

3、从铝箔包装袋中取出测试卡，并标记病人或样品编号，将测试卡平放于台面上。

4、用一次性塑料吸管吸取上述已稀释的血清或血浆，分别滴加2滴于二个加样孔内。

5、阳性标本可在1～15分钟内检出，建议15分钟时再最终观察并记录实验结果， 20分钟后显示的结果无临床意义。

注意：从包装铝箔袋中取出的试纸，在室温低于30℃及相对湿度小于65%条件下应于1小时内尽快使用；在室温高于30℃或相对湿度大于65%条件下应立即使用。

【检验结果的解释】

1、结果判定(见图二)

| 显示 编号 | T（HAV） | T（HEV） | C | 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HAV | HEV |
| 1 | 未出现 | 未出现 | 出现 | 阴性 | 阴性 |
| 2 | 出现 | 出现 | 出现 | 阳性 | 阳性 |
| 3 | 未出现 | 出现 | 出现 | 阴性 | 阳性 |
| 4 | 出现 | 未出现 | 出现 | 阳性 | 阴性 |
| 5 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 无效 | 无效 |
| 6 | 出现 | 出现 | 未出现 | 无效 | 无效 |

阳性结果表明：

标本中检测出甲型肝炎病毒IgM抗体和/或戊型肝炎病毒IgM抗体。

阴性结果表明：

标本中检测不出甲型肝炎病毒IgM抗体和戊型肝炎病毒IgM抗体。

无效：质控对照线未出现紫红色条带，表明不正确操作过程或试剂盒失效。在此情况下应再次仔细阅读说明书，并用新的试纸卡重新检测。如仍存在问题，应立即停止使用该批号产品，并与当地供货商联系，更换新批号合格产品。

2、质控对照线处出现紫红色条带是作为试纸卡内在控制的标准，以确定是否使用了正确的操作步骤和得到正确的测试结果。

3、检测不同标本时，检测线处的紫红色条带可呈现颜色深浅的现象，这是由于甲型肝炎病毒IgM抗体或戊型肝炎病毒IgM抗体浓度高低不同的原因。但是在规定时间内，不论该色带颜色深浅，即使只有非常弱的色带也应判定为阳性结果。

【检验方法的局限性】

- 本产品检测结果仅供临床参考，不应作为临床诊治的唯一依据，对患者的临床管理应结合其症状/体征、病史、其他实验室检查、治疗反应及流行病学等信息综合考虑。

- 感染初期，病毒特异性IgM抗体未产生或滴度很低会导致阴性结果，如怀疑有病毒感染，应提示患者在7-14天内复查，抽取第二份样本，并和第一份样本在同条件下同时检测，以确定是否有初次感染的血清转化或病毒特异IgM或IgG抗体滴度明显升高。

- 高滴度病毒特异性IgG抗体会与特异性IgM抗体竞争抗原结合部位，会使检测的敏感性降低，IgM结果可能会出现假性低值或阴性结果。尤其是怀疑先天性病毒感染的新生儿样本，他们的血清中可能含有母亲来源的高水平病毒特异的IgG抗体和胎儿产生的相对低水平的病毒特异IgM抗体，因此，对于该类样本的阴性结果应慎重分析。

- 由于脐带血中可能含有源于母体的病毒特异性IgM抗体（胎盘渗漏），因此，最好在出生后5天内再对婴儿的后续样本进行检测，以证实脐带血样本病毒特异性IgM抗体的阳性结果。强烈推荐新生儿与母亲的血清样本平行测试，如果是胎儿的先天性感染，其IgM抗体水平（以及IgG抗体水平）会持续存在或呈上升趋势，反之，如果抗体来源于母体，则在平行实验中婴儿的抗体水平会逐渐下降或消失。

- 由于孕妇的实验室检查不能可靠地鉴定胎儿患病的风险，故不建议采用本试剂对无症状的母体感染进行筛查，不得将本试剂的检测结果单独作为终止妊娠的依据。

- 免疫功能受损或接受免疫抑制治疗的患者，如人类免疫缺陷病毒（HIV）感染患者或器官移植后接受免疫抑制治疗的患者，其血清学IgM抗体检测的参考价值有限，可能会导致错误的医学解释。

- 在近几个月内接受过输血或其他血液制品治疗的人群，对其阳性检测结果的分析应慎重。

- 病毒特异性IgM抗体不仅出现于初次感染，当二次感染和复发感染时也可能出现。

- 当疾病的流行程度降低时阳性预测值降低，对低危人群阳性结果的解释应当谨慎。本产品临床试验对北京、陕西和江苏地区的不同年龄、不同性别的人群进行了研究，临床结果符合要求。本产品适用于不同地域、不同年龄、不同性别的人群检测人血清（或血浆）中的甲型肝炎病毒IgM抗体和/或戊型肝炎病毒IgM抗体，适用于临床辅助诊断。

【产品性能指标】

符合《甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)注册产品标准》要求。

- 阴性参考品符合率：用甲型肝炎病毒IgM抗体阴性参考品检测甲型肝炎病毒IgM抗体试纸，15分钟判断结果，15份阴性参考品应全部阴性。用戊型肝炎病毒IgM抗体阴性参考品检测戊型肝炎病毒IgM抗体试纸，15分钟判断结果，20份阴性参考品应全部阴性。

- 阳性参考品符合率：用甲型肝炎病毒IgM抗体阳性参考品检测甲型肝炎病毒IgM抗体试纸，15分钟判断结果，15份阳性参考品应全部阳性。用戊型肝炎病毒IgM抗体阳性参考品检测戊型肝炎病毒IgM抗体试纸，15分钟判断结果，12份阳性参考品应全部阳性。

- 最低检出量：用甲型肝炎病毒IgM抗体最低检出量参考品检测甲型肝炎病毒IgM抗体试纸，15分钟判断结果，最低检出量（稀释度）应≥1：8。用戊型肝炎病毒IgM抗体最低检出量参考品检测戊型肝炎病毒IgM抗体试纸，15分钟观察结果，最低检出量（稀释度）应≥1：8。

- 重复性：以精密性参考品平行测定（n=10），全都阳性，显色度均一。

- 对溶血（血红蛋白浓度≤890mg/dl）、黄疸（总胆红素≤170μmol/L）、高血脂（甘油三酯浓度≤6.0mmol/L）、高胆固醇（总胆固醇浓度≤3.3mmol/L）和类风湿因子（≤100U/ml）样本进行检测，尚未发现有交叉反应的现象，不影响本试剂的检测结果。

- 经对HBsAg阳性、丙肝阳性、TP抗体阳性、HIV抗体阳性、庚肝阳性、乙型肝炎病毒核心抗体(HBc)IgM阳性、弓形虫IgM抗体阳性、风疹病毒IgM抗体阳性、单纯疱疹病毒IgM抗体阳性、高浓度的甲型/戊型肝炎病毒IgG抗体阳性样本的检测，尚未发现上述样本有交叉反应的现象。

- 经对抗核抗体（ANA）阳性、抗线粒体抗体（AMA）阳性、高浓度非特异性IgG和IgM抗体样本的检测，尚未发现上述样本有交叉反应的现象。

- 对高滴度甲型/戊型肝炎病毒IgM抗体样本，本产品不会产生HOOK效应。

【注意事项】

1、本试纸卡仅用于体外诊断试验。适用于测试人血清或血浆标本，其它体液和样品可能得不到准确的结果。

2、实验环境应避风、避免在过高温度、过高湿度或过于干燥的环境中进行实验。

3、打开包装后的试纸卡应尽快进行实验，避免放置于空气中过长时间，导致受潮失效。内包装破损请勿使用。

4、试剂盒可在室温下保存，谨防受潮。低温下保存的试剂盒应平衡至室温后方可使用。

5、按传染病实验室检查规程操作。

6、任何一种测试都不能绝对保证样品中没有低浓度的Anti-HAV IgM或Anti-HEV IgM存在，所以检测结果为阴性的样本仍不能排除甲型肝炎病毒或戊型肝炎病毒感染的可能。

7、本法为初筛产品，任何测定为阳性结果都应用其它方法进一步确认。

8、实验证实，乙肝、丙肝、梅毒、HIV、类风湿因子等各种类型的标本不会对结果产生干扰。

9、大量标本进行试验时，请作好标记，以免混淆。

10、本试纸卡仅用于一次性体外诊断，同一试纸卡不得重复使用。切忌冷冻或在已过有效期后使用。

【参考文献】

1、《中国生物制品规程》2000年版，中国生物制品标准化委员会编。

2、《生物制品及其原辅材料质量标准控制实用手册》第三卷，民族音像出版社，缪勇、臧广州主编。

3、《传染病学》，主编程明亮、陈永平，科学出版社。

4、《体外诊断试剂说明书编写指导原则》，国食药监械[2007]240号。

【生产企业】

企业名称：南通市伊士生物技术有限责任公司

注册地址：南通开发区星湖大道1692号15号厂房A座

生产地址：南通开发区星湖大道1692号15号厂房、12号厂房西侧

电话号码：0513-85920700（总机）               传真号码：0513-85328020

服务热线：13390988885      邮编：226010      网址：http:// www. egens-bio.cn

【医疗器械生产企业许可证编号】苏食药监械生产许 2004-0108号

【医疗器械注册证书编号】国食药监械(准)字2013第3401299号

【产品标准编号】YZB/国4501-2013

【说明书批准日期及修改日期】2013年9月2日