甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)

使用说明书

【产品名称】

通用名：甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)

英文名：Diagnostic kit for anti-HAV IgM (Colloidal Gold)

【包装规格】条型：1人份/袋、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒

卡型：1人份/袋、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、40人份/盒、50人份/盒

【预期用途】体外定性检测人血清（或血浆）中的甲型肝炎病毒IgM抗体，用于临床辅助诊断。

甲型病毒性肝炎简称甲型肝炎（hepatitis A），是由小核糖核酸病毒科（picornaviridae）嗜肝病毒属（hepatovirus）的甲型肝炎病毒（hepatitis A virus，HAV）感染所致的急性传染病，经粪-口途径传播，多见于儿童和青少年，病程呈自限性，常无慢性感染。甲肝有7个基因型，但HAV只有一个血清型，因此仅有1个抗原抗体系统，感染后可产生IgM型和IgG型抗体。IgM抗体出现早，一般可持续8～12周，少数病例可延续6个月。IgG抗体可持续数年，是主要的保护性抗体。甲型病毒性肝炎感染方式主要有：（1）日常生活接触传播，（2）水源传播，（3）食物传播，此外，苍蝇和蟑螂也是传播本病的重要媒介。

【检验原理】

甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）采用捕获法及胶体金免疫层析技术原理，在聚酯纤维（或无纺布）上预包被金标记HAV抗原和鼠单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被抗人IgM µ链单抗和抗鼠IgG抗体。检测阳性样本时，血清（或血浆）样本中甲型肝炎病毒IgM抗体与胶体金中的甲型肝炎病毒抗原结合形成复合物，由于层析作用复合物沿纸条向前移动，经过检测线时与预包被的抗人IgM µ链单抗结合形成“Au- HAV Ag- HAV IgM Ab- 抗人IgM Ab”夹心物，从而在检测线处显示紫红色条带，游离金标鼠单抗则于质控对照线处与抗鼠IgG抗体结合，从而在质控线处显示紫红色条带。阴性标本则仅在质控对照线处显示紫红色条带。

【主要组成成份】

| 规格型号 | 组份名称 | 主要生化组成 |
| --- | --- | --- |
| 条型 | HAV胶体金法试纸条 | 由试纸条、干燥剂和铝箔袋组成，试纸条由塑料基片、胶体金垫、纤维素膜、上样垫、吸收垫构成。胶体金垫上预包被金标记HAV抗原和鼠单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被抗人IgM µ链单抗和抗鼠IgG抗体。 |
|  | 说明书 | 纸质印制 |
|  | 稀释液 | PH值为8.0，主要含Tris-Hcl缓冲液、防腐剂、络蛋白 |
| 卡型 | HAV胶体金法试纸卡 | 由试纸条、塑料卡、干燥剂、吸管和铝箔袋组成，试纸条由塑料基片、胶体金垫、纤维素膜、上样垫、吸收垫构成。胶体金垫上预包被金标记HAV抗原和鼠单抗，在硝酸纤维膜检测线和质控对照线处分别包被抗人IgM µ链单抗和抗鼠IgG抗体。 |
|  | 说明书 | 纸质印制 |
|  | 稀释液 | PH值为8.0，主要含Tris-Hcl缓冲液、防腐剂、络蛋白 |

【储存条件及有效期】

2-30℃避光干燥保存，不得冻存。产品自生产之日起有效期为24个月。开封后在65%以下湿度条件下可保存1小时，65%以上湿度条件下开封即用。

【样本要求】

1、在无菌条件下采集静脉血样本，尽快分离血清或血浆以避免溶血。

2、检测时应尽量使用新鲜标本。如标本不能及时检测，可在2-8℃冷藏7天。长期保存需冷冻于-20℃，反复冻融次数不超过3次。

3、常规的0.2mg/ml肝素和150mmol/L 的EDTA-2Na及2.5%枸橼酸钠抗凝剂不影响检测结果。

4、溶血标本不适用于本试剂。

5、在标本中加入0.1%NaN3不影响结果。

【检验方法】

在进行测试前必须先完整阅读使用说明书。

条型（见图一）：

1、将测试条（不要打开铝箔袋）及待测的样本恢复至室温（20-30℃）。

2、将采集的血清或血浆样本用稀释液按1：100倍比例稀释（取2µl样本加入到198µl稀释液中，混匀）。

3、从铝箔包装袋中取出测试条，并标记病人或样品编号，将测试条插入已稀释的血清或血浆样本中8-10秒（样本液面勿超过试纸条MAX指示线），然后平放于台面上。

4、阳性标本可在1～15分钟内检出，建议15分钟时再最终观察并记录实验结果， 20分钟后显示的结果无临床意义。

卡型（见图二）：

1、将测试卡（不要打开铝箔袋）及待测的样本恢复至室温（20-30℃）。

2、将采集的血清或血浆样本用稀释液按1：100倍比例稀释（取2µl样本加入到198µl稀释液中，混匀）。

3、从铝箔包装袋中取出测试卡，并标记病人或样品编号，将测试卡平放于台面上。

4、用一次性塑料吸管吸取上述已稀释的血清或血浆，并滴加2滴于加样孔内。

5、阳性标本可在1～15分钟内检出，建议15分钟时再最终观察并记录实验结果， 20分钟后显示的结果无临床意义。

注意：从包装铝箔袋中取出的试纸，在室温低于30℃及相对湿度小于65%条件下应于1小时内尽快使用；在室温高于30℃或相对湿度大于65%条件下应立即使用。

【检验结果的解释】

1、结果判定

阳性：试纸条/试纸卡在检测线和质控对照线处出现两条紫红色条带。阳性结果表明：标本中含有甲型肝炎病毒IgM抗体。

阴性：试纸条/试纸卡只在质控对照线处出现一条紫红色条带。阴性结果表明：标本中检测不出甲型肝炎病毒IgM抗体。

失效：质控对照线未出现紫红色条带，表明不正确操作过程或试剂盒失效。在此情况下应再次仔细阅读说明书，并用新的试纸条/试纸卡重新检测。如仍存在问题，应立即停止使用该批号产品，并与当地供货商联系，更换新批号合格产品。

2、质控对照线处出现紫红色条带是作为试纸条/试纸卡内在控制的标准，以确定是否使用了正确的操作步骤和得到正确的测试结果。

3、检测不同标本时，检测线处的紫红色条带可呈现颜色深浅的现象，这是由于甲型肝炎病毒IgM抗体浓度高低不同的原因。但是在规定时间内，不论该色带颜色深浅，即使只有非常弱的色带也应判定为阳性结果。

【检验方法的局限性】

- 本产品检测结果仅供临床参考，不应作为临床诊治的唯一依据，对患者的临床管理应结合其症状/体征、病史、其他实验室检查、治疗反应及流行病学等信息综合考虑。

- 感染初期，病毒特异性IgM抗体未产生或滴度很低会导致阴性结果，如怀疑有病毒感染，应提示患者在7-14天内复查，抽取第二份样本，并和第一份样本在同条件下同时检测，以确定是否有初次感染的血清转化或病毒特异IgM或IgG抗体滴度明显升高。

- 高滴度病毒特异性IgG抗体会与特异性IgM抗体竞争抗原结合部位，会使检测的敏感性降低，IgM结果可能会出现假性低值或阴性结果。尤其是怀疑先天性病毒感染的新生儿样本，他们的血清中可能含有母亲来源的高水平病毒特异的IgG抗体和胎儿产生的相对低水平的病毒特异IgM抗体，因此，对于该类样本的阴性结果应慎重分析。

- 由于脐带血中可能含有源于母体的病毒特异性IgM抗体（胎盘渗漏），因此，最好在出生后5天内再对婴儿的后续样本进行检测，以证实脐带血样本病毒特异性IgM抗体的阳性结果。强烈推荐新生儿与母亲的血清样本平行测试，如果是胎儿的先天性感染，其IgM抗体水平（以及IgG抗体水平）会持续存在或呈上升趋势，反之，如果抗体来源于母体，则在平行实验中婴儿的抗体水平会逐渐下降或消失。

- 由于孕妇的实验室检查不能可靠地鉴定胎儿患病的风险，故不建议采用本试剂对无症状的母体感染进行筛查，不得将本试剂的检测结果单独作为终止妊娠的依据。

- 免疫功能受损或接受免疫抑制治疗的患者，如人类免疫缺陷病毒（HIV）感染患者或器官移植后接受免疫抑制治疗的患者，其血清学IgM抗体检测的参考价值有限，可能会导致错误的医学解释。

- 在近几个月内接受过输血或其他血液制品治疗的人群，对其阳性检测结果的分析应慎重。

- 病毒特异性IgM抗体不仅出现于初次感染，当二次感染和复发感染时也可能出现。

- 当疾病的流行程度降低时阳性预测值降低，对低危人群阳性结果的解释应当谨慎。本产品临床试验对北京、陕西和江苏地区的不同年龄、不同性别的人群进行了研究，临床结果符合要求。本产品适用于不同地域、不同年龄、不同性别的人群检测人血清（或血浆）中的甲型肝炎病毒IgM抗体，适用于临床辅助诊断。

【产品性能指标】

符合《甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）注册产品标准》要求。

- 阴性参考品符合率：用参考品进行检定，15分钟判断结果，15份阴性参考品应全部阴性。

- 阳性参考品符合率：用参考品进行检定，15分钟判断结果，15份阳性参考品应全部阳性。

- 最低检出量：用甲型肝炎病毒IgM抗体最低检出量参考品进行检定，15分钟观察结果，最低检出量应≥1：8。

- 重复性：以精密性参考品平行测定（n=10），全都阳性，显色度均一。

- 本试剂与酶联免疫吸附法的对比试剂共同检测1139例临床标本，与对比试剂相比，本试剂对甲型肝炎病毒IgM抗体检测的灵敏度为99.19%，特异性为99.33%，总符合率为99.30%。

- 对溶血（血红蛋白浓度≤890mg/dl）、黄疸（总胆红素≤170.0μmol/L）、高血脂（甘油三酯浓度≤6.0mmol/L）、高胆固醇（总胆固醇浓度≤3.3mmol/L）等样本进行检测，尚未发现有交叉反应的现象，不影响本试剂的检测结果。

- 经对HBsAg阳性、丙肝阳性、TP抗体阳性、HIV抗体阳性、戊肝抗体阳性、庚肝阳性、乙型肝炎病毒核心抗体(HBc)IgM阳性、弓形虫IgM抗体阳性、风疹病毒IgM抗体阳性、单纯疱疹病毒IgM抗体阳性、高浓度的甲型肝炎病毒IgG抗体阳性样本的检测，尚未发现上述样本有交叉反应的现象。

- 经对类风湿因子（Rf）阳性、抗核抗体（ANA）阳性、抗线粒体抗体（AMA）阳性、高浓度非特异性IgG和IgM抗体样本的检测，尚未发现上述样本有交叉反应的现象。

- 对高滴度甲型肝炎病毒IgM抗体样本，本产品不会产生HOOK效应。

【注意事项】

1、本试纸条/试纸卡仅用于体外诊断试验。适用于测试人血清或血浆标本，其它体液和样品可能得不到准确的结果。

2、实验环境应避风、避免在过高温度、过高湿度或过于干燥的环境中进行实验。

3、打开包装后的试纸条/试纸卡应尽快进行实验，避免放置于空气中过长时间，导致受潮失效。内包装破损请勿使用。

4、试剂盒可在室温下保存，谨防受潮。低温下保存的试剂盒应平衡至室温后方可使用。

5、按传染病实验室检查规程操作。

6、任何一种测试都不能绝对保证样品中没有低浓度的Anti-HAV IgM存在，所以检测结果为阴性的样本仍不能排除甲型肝炎病毒感染的可能。

7、本法为初筛产品，任何测定为阳性结果都应用其它方法进一步确认。

8、实验证实，乙肝、丙肝、戊肝、梅毒、HIV、类风湿因子等各种类型的标本不会对结果产生干扰。

9、大量标本进行试验时，请作好标记，以免混淆。

10、本试纸条/试纸卡仅用于一次性体外诊断，同一试纸条/卡不得重复使用。切忌冷冻或在已过有效期后使用。

【参考文献】

1、《中国生物制品规程》2000年版，中国生物制品标准化委员会编。

2、《生物制品及其原辅材料质量标准控制实用手册》第三卷，民族音像出版社，缪勇、臧广州主编。

3、《传染病学》，主编程明亮、陈永平，科学出版社。

4、《体外诊断试剂说明书编写指导原则》，国食药监械[2007]240号。

【生产企业】

企业名称：南通市伊士生物技术有限责任公司

注册地址：南通开发区星湖大道1692号15号厂房A座

生产地址：南通开发区星湖大道1692号15号厂房、12号厂房西侧

电话号码：0513-85920700（总机）               传真号码：0513-85328020

服务热线：13390988885       邮编：226010      网址：http:// www. egens-bio.cn

【医疗器械生产企业许可证编号】苏食药监械生产许 2004-0108号

【医疗器械注册证书编号】国食药监械(准)字2013第3401277号

【产品标准编号】YZB/国4149-2013

【说明书批准日期及修改日期】2013年8月26日